本次招标设备参数要求

- 原子吸收分光光度计

（一）主要功能要求

1、具有三种火焰原子化模式

空气-乙炔火焰、空气-液化石油气火焰以及笑气-乙炔火焰，集成于整机气路系统，打破高纯乙炔对原子吸收使用的束缚，为实际测量工作提供更多选择。

2、一体化的自动进样器

集石墨炉自动进样器与火焰自动进样器于一体的进样附件，可以大大方便操作。

3、采用的横向加热石墨炉设计

与众不同的石墨炉设计，采用先进的横向加热石墨炉技术，实现了石墨管的温度均匀一致，具有纵向加热无可比拟的优点。石墨管要求为横向平台石墨管。

4、灯座要求：8灯座（含）以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

5、可靠的安全保护系统

采用多重安全保护措施，全方位地保护操作人员及设备的安全。主机必须装配乙炔泄漏报警装置，用来监测环境中乙炔的浓度，防止操作人员误操作带来的安全隐患。

6、高度自动化的功能

整台仪器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成，保证了仪器的可靠性。

（二）技术规格（参数要求）

1.操作系统:最新版本中文操作软件 AAWIN V2.2  ；

3.  技术要求

3.1 光源

3.1.1灯座：8灯座以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

3.1.2 空心阴极灯：220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插国产灯无须转接头

3.2 分光系统

3.2.1 波长范围：190nm-900nm

3.2.2 单色器：消象差C-T型单色器装置

3.2.3 光栅刻线： 1800条

3.2.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm：五档自动切换

3.2.5 波长准确度：±0.25nm

3.2.6 波长重复性：0.15nm

3.2.7 基线漂移：0.005A/30min

3.2.8 气体流量控制为质量流量计

3.3 火焰分析

3.3.1 特征浓度(Cu)：0.04µg/ml/1%（空气—乙炔法、空气—液化石油气法） ,

3.3.2 检出限(Cu)：0.006µg/ml

3.3.3 燃烧器：金属钛燃烧器

3.3.4 精密度(RSD）Cu≤1.0%（空气—乙炔法），

3.3.5 喷雾器：高效玻璃雾化器

3.3.6 雾化室：耐腐蚀材料雾化室

3.3.7 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

3.3.8火焰部分采用气体质量流量计（原装进口）

3.4 石墨炉分析

3.4.2 检出限(Cd) 1.0×10-12g;

3.4.3 精密度(RSD)Cu<3%,Cd<4%;

3.4.4 加热温度范围：室温～2650℃

3.4.5 加热方式：先进的石墨炉横向加热方式，采用横向平台石墨管。

3.4.6 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式

3.4.7 升温方式：斜坡升温．阶梯升温．最大功率加热升温

3.4.8 控温精度：< 1%

4. 必备的附件、备件和专用工具

4.1 启动工具包          一套

4.2 常用维修工具包      一套

4.3 维持仪器正常运转所需的其它附件

★5．服务要求

5.1投标产品的制造商在设有江苏售后服务中心（必须出具第三方有效证明材料），且具备相应备品备件库房，完全满足所有用户的耗材、日常备品备件供应，保障20年期限内的仪器维修、维护的所需零备件。在使用仪器遇到问题时，提供及时的上门服务。

5.2仪器维修响应时间为2小时以内，维修到现场时间为6小时以内，一般问题现场解决，现场条件限制不能立即解决的，维修完成时间不能超过24小时。

（三）配置要求：

原子吸收配置清单

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 主机TAS-990（含AAWIN V2.2软件） | 1 | 台 |
|  | 元素灯:Cu;Hg;Mn | 各1 | 只 |
|  | 工具 | 1 | 套 |
|  | 保险管（3.15A） | 2 | 个 |
|  | 通讯电缆 | 1 | 条 |
|  | 电源线 | 1 | 条 |
|  | 多用电源盒 | 1 | 个 |
|  | 仪器罩 | 1 | 个 |
|  | 说明书 | 1 | 本 |
| 火焰装置组 | 空压机 | 1 | 台 |
|  | 液位检测装置 | 1 | 套 |
|  | 外协喷头 | 1 | 只 |
|  | 空气管 | 1 | 条 |
|  | 乙炔管 | 1 | 条 |
|  | 喉箍 | 6 | 个 |
|  | 乙炔警告牌 | 1 | 个 |
| 辅助设备 | HP1108激光打印机 | 1 | 台 |
|  | 联想昭阳/E42-80(I7-6567U/8G/1T+256G固态/DVDRW/R5-2G独/W7H/高清) | 1 | 台 |
|  | 乙炔气源+钢瓶+解压阀 | 1 | 套 |

（四）主要部件配置要求：

1. 光电倍增管 ：原装进口，

2. 氘灯  ：原装进口，

3. 气体流量调节控制阀：原装进口，

4. 火焰监视器：原装进口，

5. 压力控制开关：原装进口，

6. 电磁阀：原装进口，

7. 气路管接头：原装进口，

8. 控制仪器运动机构的转动轴承：原装进口，

（五）其他要求：

1.投标单位必须是制造厂商或者制造厂商授权的经销商，否则视为无效投标；

2.制造商在南京设有政府机构注册的办事处或者售后服务网点（需要提供证明材料），否则视为无效投标；

- 双级反渗透纯水机YL-100BD

招标技术参数要求：

| 进水要求 | 城市自来水、温度5-40℃、压力0.25-0.6Mpa 井水、地下水、桶装水、蒸馏水、 |
| --- | --- |
| 取水及制水量 | ≥2L/min(小箱储水时)、实时约10升/小时 |
| RO纯水电导率 | 常规：≤源水电导率先 x 5% |
| UP超纯水电阻率 | ≥15MΩ.cm,优于中国实验室用水国家标准GB6682-2008一级水标准 |
| 热源 | <0.001Eu/ml |
| TOC（总有机碳） | <20ppb |
| 微生物 | <1cfu/ml |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 功率 | 30W |
| 产品规格 | 36CM*35CM*42CM |
| 水质检测表 | 电导表 |

3、KH-200SPV型双频数控超声波清洗器

一、技术指标要求

1．仪器外型尺寸：  410×350×380 （L×W×H mm）

2．清洗内槽尺寸:   300×240×180 （L×W×D mm）

3．超声清洗功率:   200 W

4．超声频率:       25/40 KHz

5．清洗槽容量:     13 L

6. 加热功率 ：     600 W

二、功能要求

1. 仪器带有加热装置，温控范围：常温-80℃

2. 数显记忆和设定超声功率：40-100%任意调节

3. 数显记忆和设定超声工作时间，时间可调1-480分钟，也可长时间工作

4. 频率切换时间可调1-999S

5. 低频25 KHz 和中频40KHz使清洗效果更理想

6. 清洗器的内外壳体采用优质不锈钢

7. 仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型

8．仪器采用框架结构生产，内镶式降音盖设计

- 精密蠕动泵WT600-1F

一、功能要求：

小流量液体输出：能够分配毫升的液量。
回吸功能：分配工作方式下，泵在停机后能够反向运转一定的时间，防止液体滴漏现象的发生。
操作方式：薄膜按键和旋转编码开关进行操作和参数设置
控制方式灵活：具有键盘控制和外控接口控制方式，方便用户使用
显示功能：使用液晶显示所有信息和参数
全速功能：对软管进行快速清洗和排空
记忆功能：自动记忆输入的各种参数和状态
校正功能：可以进行流量和分配液量的校正，提高了流量和分配的精度
通讯功能：RS485，可以提供通讯协议

二、技术指标要求：

转速范围：10rpm-600rpm，正反转可逆
转速调节分辨率：1rpm
调速方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制
显示方式：液晶显示
工作模式：流量模式和分配模式
流量校正：将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正
分配液量范围：0.1ml - 99.9L
分配液量校正：将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正。
分配次数范围：1次-999次，“0”为无限循环
分配间隔时间范围：0.1s-99min，调整分辨率0.1s
回吸圈数范围：0-9.9圈，调整分辨率0.1圈
外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
转速状态信号输出：166.7Hz-10kHz线性对应10rpm-600rpm
启停状态信号输出：OC门信号输出
方向状态信号输出：OC门信号输出
通信接口：RS485
掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)：285×207×180(mm)
适用电源：AC 110V±20%/140W或AC 220V±20%/140W可选
工作环境温度：0℃-40℃
工作环境相对湿度：< 80%
防护等级：IP31
重量：5.2kg

5、不锈钢双层工作车

招标技术要求：

型号：KAD-GZC-2             
尺寸：800*530*920mm

材质：不锈钢

层数：双层

6、GAST真空泵

招标技术要求：

型号：美国GAST  1023-101Q-SG608X

-配备:560W,220V,50/60Hz单相交流电机

-最高压力:10psig(0.7kg/cm2)

-最高真空度:25in.Hg(-84Kpa)

-空载流量:233L/Min(14m3/h)

-净重量:21.3kg

-外形尺寸:412×165×226mm(长×宽×高)